## Slide 1
BÁO CÁO TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN AIoT
NÉN CẢM NHẬN TÍN HIỆU PPG: SO SÁNH OMP-DCT VÀ BỘ GIẢI MÃ CNN 1D TRÊN TẬP DỮ LIỆU PPG-DaLiA
THÔNG TIN HỌC PHẦN & HỌC VIÊN
• Sinh viên thực hiện : Phùng Lê Thanh Quân
• Mã số sinh viên : 23110145
• Nền tảng thực nghiệm: ESP32-S3 SoC & PyTorch Edge Gateway
ĐỐI CHUẨN CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
• Chỉ tiêu 1 (PRD ≤ 15%) : 19.73% (CHƯA ĐẠT)
• Chỉ tiêu 2 (Giảm ≥ 10%) : Giảm 54.13% (ĐẠT)
• Chỉ tiêu 3 (Time ≤ 50ms): 1.021 ms (ĐẠT)
• Chỉ tiêu 4 (RAM ≤ 32KiB): 3.88 KiB (ĐẠT)
• Đánh giá khách quan: 15 đối tượng PPG-DaLiA

## Slide 2
SLIDE 02 | ĐẶT VẤN ĐỀ
Bài toán và mục tiêu nghiên cứu
THÔNG ĐIỆP CHÍNH: Compressed Sensing kết hợp CNN 1D giúp giải quyết nút thắt cổ chai về năng lượng truyền thông trên thiết bị đeo IoT.
1. THÁCH THỨC BIÊN
• Thiết bị đeo y tế đo PPG liên tục ở Fs = 64 Hz.
• Truyền sóng vô tuyến tiêu hao 70–80% năng lượng pin.
• Vi điều khiển eo hẹp RAM, khó chạy nén phức tạp.
2. MỤC TIÊU KỸ THUẬT
• Mã hóa nén tuyến tính nhẹ y = Φx trên nút biên.
• Giảm 69.92% lưu lượng truyền tải tại M = 77.
• So sánh chính: OMP-DCT và CNN 1D.
• Baseline phụ: Linear; Mở rộng: ResLinCNN_Lite.
3. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
• Chất lượng: Macro-PRD (%), RMSE, SNRrec (dB).
• Độ ổn định: Khảo sát 15 đối tượng, 3 hạt giống.
• Chi phí biên: Thời gian nén, RAM peak trên ESP32.
• Tính toàn vẹn: Đóng gói khung nhị phân và CRC-32.

## Slide 3
SLIDE 03 | DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
Tập dữ liệu chuẩn quốc tế PPG-DaLiA
THÔNG ĐIỆP CHÍNH: Nghiên cứu sử dụng duy nhất tín hiệu BVP cổ tay trong điều kiện sinh hoạt tự do; không dùng ECG làm ground-truth.
• Benchmark thực tế: Thu thập từ 15 tình nguyện viên (S1 – S15) bằng vòng đeo Empatica E4 ở tần số 64 Hz.
• Hoạt động tự do: Chứa nhiễu chuyển động mạnh (MA) từ sinh hoạt thường nhật (đi lại, leo cầu thang, làm việc).
• Phạm vi bài toán: Chỉ dùng tín hiệu BVP cổ tay để nén và tái tạo; không dùng kênh ECG làm tín hiệu tham chiếu sạch.
• Phân chia 5-Fold Subject-Wise: 9 Train / 3 Val / 3 Test subjects mỗi fold, kiểm định khách quan không rò rỉ đối tượng.
Thông số | Tập Train | Tập Val | Tập Test
Số đối tượng | 9 subjects | 3 subjects | 3 subjects
Tỷ lệ tập | 60.0% | 20.0% | 20.0%
Tần số Fs | 64 Hz | 64 Hz | 64 Hz
Cửa sổ mẫu | N = 256 (4s) | N = 256 (4s) | N = 256 (4s)
Bước nhảy H | H = 128 (2s) | H = 128 (2s) | H = 128 (2s)

## Slide 4
SLIDE 04 | KHÁM PHÁ DỮ LIỆU
Khám phá hình thái xung tín hiệu BVP thô (EDA)
THÔNG ĐIỆP CHÍNH: Tín hiệu BVP thô bị ảnh hưởng mạnh bởi trôi đường nền và nhiễu vận động, đòi hỏi tiền xử lý nhân quả nghiêm ngặt.
• Dạng sóng thực tế: Biên độ và hình thái phân hóa mạnh giữa 15 đối tượng do thể trạng và mạch máu.
• Trôi đường nền: Nhiễu tần số thấp phát sinh mạnh từ nhịp thở và sự dịch chuyển cảm biến quang học.
• Nhiễu chuyển động (MA): Vận động cổ tay làm biến dạng xung, gây méo đỉnh và tạo sóng giả tần số cao.
• Thách thức nén: Tín hiệu PPG thực tế không thưa tuyệt đối, đặt ra yêu cầu khắt khe cho khâu nén cảm nhận.

## Slide 5
SLIDE 05 | TIỀN XỬ LÝ TÍN HIỆU
Tiền xử lý tín hiệu: Bộ lọc Butterworth nhân quả
THÔNG ĐIỆP CHÍNH: Bộ lọc IIR SOS nhân quả loại bỏ trôi đường nền và nhiễu cao tần mà không vi phạm tính nhân quả thời gian thực.
• Dải thông hữu ích: Lọc dải 0.5 – 8.0 Hz, bảo toàn nhịp tim 30–240 bpm và các sóng hài PPG quan trọng.
• Thuật toán nhân quả: Thực thi bằng cấu trúc Direct Form II Transposed (`sosfilt`), phù hợp xử lý luồng trực tiếp.
• Triệt tiêu quá độ: Loại bỏ 320 mẫu đầu tiên (5.0s) để bộ lọc ổn định; không dùng lọc hai chiều phi nhân quả.
• Bảo toàn pha thời gian thực: Cập nhật trạng thái trễ liên tục giữa các mẫu, bảo đảm khả thi trên vi điều khiển.

## Slide 6
SLIDE 06 | TIỀN XỬ LÝ TÍN HIỆU
Phân đoạn cửa sổ và chuẩn hóa Z-score Train-Only
THÔNG ĐIỆP CHÍNH: Chuẩn hóa Train-Only ngăn chặn triệt để rò rỉ dữ liệu sang tập Test và phù hợp triển khai nhúng cố định.
• Kích thước cửa sổ: N = 256 mẫu (4.0s tại Fs = 64 Hz), bước trượt H = 128 mẫu (chu kỳ 2.0s, chồng lấn 50%).
• Train-only Z-score: Tham số kỳ vọng và phương sai (μ, σ) chỉ tính duy nhất trên 9 đối tượng Train của từng fold.
• Chống rò rỉ dữ liệu: Tham số được khóa cứng vào firmware nút biên, không tính lại trên tập kiểm thử.
• Bảo toàn biên độ: Biến đổi affine giữ nguyên tỷ lệ động học giữa các cửa sổ kế tiếp nhau.

## Slide 7
SLIDE 07 | CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Đặc tính nén năng lượng và tính thưa xấp xỉ
THÔNG ĐIỆP CHÍNH: Năng lượng PPG tập trung mạnh ở các hệ số DCT tần số thấp, tạo cơ sở lý thuyết vững chắc cho nén cảm nhận.
• Cơ sở DCT-II trực chuẩn: Hơn 90% tổng năng lượng tập trung ở 16 hệ số đầu; hơn 99% ở 64 hệ số đầu tiên.
• Phổ phân rã SVD: Giá trị kỳ dị suy giảm nhanh, cho thấy tín hiệu PPG nằm trong không gian con thấp chiều.
• Tính chất thưa xấp xỉ: Trong điều kiện vận động, PPG chỉ là 'xấp xỉ thưa' (compressible), không thưa tuyệt đối.
• Tiền đề Compressed Sensing: Cho phép khôi phục dạng sóng từ số lượng ít phép đo nén M nhỏ hơn nhiều so với N = 256.

## Slide 8
SLIDE 08 | KIẾN TRÚC HỆ THỐNG
Sơ đồ khối toàn trình hệ thống AIoT: Nút biên đến Trạm thu
THÔNG ĐIỆP CHÍNH: Kiến trúc toàn trình phân định rõ mã hóa siêu nhẹ tại nút biên và giải mã đa phương pháp tại trạm thu.
• Phân chia kiến trúc: Nút nhúng ESP32-S3 lọc, nén và đóng gói; Máy trạm biên Gateway giải mã khôi phục tín hiệu.
• Phân định mô hình: So sánh chính (OMP-DCT vs CNN 1D); Baseline bổ sung (Linear); Khảo sát mở rộng (ResLinCNN_Lite).

## Slide 9
SLIDE 09 | MÃ HÓA BIÊN
Mô hình Nén cảm nhận và Lượng tử hóa động INT16
THÔNG ĐIỆP CHÍNH: Ma trận Rademacher bit-packed và lượng tử hóa INT16 giúp tối ưu bộ nhớ Flash và giảm 50% băng thông payload.
• Phép chiếu tuyến tính nhẹ: y = Φx, ma trận Rademacher Φ ∈ {-1, +1}^(M x 256) sinh từ Seed 42 cố định.
• Ba mức nén khảo sát: M = 51 (CR = 80%), M = 77 (CR = 70% - cấu hình mục tiêu), M = 128 (CR = 50%).
• Bit-packing Flash: Nén 8 phần tử vào 1 byte, toàn bộ 3 ma trận chỉ tốn 8,192 bytes (≈ 8 KiB Flash).
• Lượng tử hóa động INT16: q = round(y / Δ), giảm 50% kích thước payload, SQNR > 87 dB, sai số cực đại ~ 10^-5.

## Slide 10
SLIDE 10 | GIẢI MÃ CỔ ĐIỂN
Bộ giải mã truyền thống: Orthogonal Matching Pursuit (OMP)
THÔNG ĐIỆP CHÍNH: OMP–DCT phụ thuộc chặt chẽ vào siêu tham số Kmax được tối ưu hóa nghiêm ngặt trên tập Validation.
• Nguyên lý hoạt động: Thuật toán dò khớp trực giao giải bài toán thưa lặp trên từ điển A = ΦΨ (DCT-II).
• Tối ưu siêu tham số Kmax: Quét độc lập trên tập Val: Kmax = 8 tại M=51; Kmax = 16 tại M=77; Kmax = 64 tại M=128.
• Hiện tượng quá khớp phần dư: Tại M=51 và 77, tăng Kmax quá mức làm tăng sai số do khớp phải nhiễu.
• Khóa cứng từ tập Val: Giữ nguyên Kmax tối ưu, bảo đảm tính công bằng tuyệt đối khi so sánh trên tập Test.

## Slide 11
SLIDE 11 | GIẢI MÃ HỌC SÂU CHÍNH
Kiến trúc bộ giải mã chính: Mạng nơ-ron CNN 1D
THÔNG ĐIỆP CHÍNH: CNN 1D phục hồi dạng sóng qua cơ chế tăng mẫu phân cấp và trích xuất đặc trưng hình thái cục bộ.
• Mô hình chính thức: Là learned decoder duy nhất đăng ký trong đề cương để đối chuẩn với OMP-DCT.
• Nâng chiều phân cấp: Linear(M, 256) → Reshape [B, 64, 4] → 4 khối UpBlock (Nearest x2/x4 + Conv1D + BN + LeakyReLU).
• Tái tạo dạng sóng: Chiều dài đặc trưng tăng dần: 4 → 8 → 32 → 128 → 256; tầng cuối Conv1D(8, 1) tuyến tính.
• Quy mô tham số: 40,705 tham số tại M=77 (34,049 tại M=51; 53,761 tại M=128), cấu trúc tinh gọn cho trạm thu.

## Slide 12
SLIDE 12 | KHẢO SÁT MỞ RỘNG
Khảo sát kiến trúc mở rộng: ResLinCNN_Lite
THÔNG ĐIỆP CHÍNH: ResLinCNN_Lite là khảo sát mở rộng ngoài đối chứng chính, kết hợp xấp xỉ tuyến tính và tích chập giãn nở.
LƯU Ý: Khảo sát mở rộng ngoài đối chứng chính của đề tài
• Động lực khảo sát: Đánh giá tiềm năng kiến trúc residual kết hợp nhánh tuyến tính toàn cục với nhánh CNN học phần dư.
• Nhánh Linear xấp xỉ thô: Ánh xạ x₀ = W·ỹ tạo đường bao cơ bản và bảo toàn khung năng lượng.
• Nhánh CNN giãn nở: Sử dụng tích chập Dilated Conv1D (d=1, 2, 4) chỉ học hiệu chỉnh thành phần sai số dư r = CNN(ỹ).
• Tổng hợp đầu ra: Tín hiệu x̂ = x₀ + r; nhánh phần dư chiếm khoảng 16,369 tham số.

## Slide 13
SLIDE 13 | HUẤN LUYỆN & HỘI TỤ
Thiết lập thực nghiệm và sự hội tụ mô hình
THÔNG ĐIỆP CHÍNH: Quy trình dừng sớm bảo đảm mô hình hội tụ ổn định qua 3 hạt giống ngẫu nhiên, không bị quá khớp.
• Cấu hình huấn luyện: Bộ tối ưu Adam, tốc độ học 0.001, kích thước lô 64, tối đa 100 epoch với hàm mất mát MSE.
• Cơ chế dừng sớm: Giám sát Validation Macro-PRD với patience 10 epoch, tự động phục hồi checkpoint tốt nhất.
• Ma trận 45 lượt huấn luyện: 5 Folds × 3 mức M × 3 Seeds (11, 22, 33) bảo đảm kiểm định tái lập khoa học.
• Đánh giá hội tụ: Đường cong loss suy giảm mượt mà, không xuất hiện hiện tượng phân kỳ giữa tập Train và Val.

## Slide 14
SLIDE 14 | KẾT QUẢ ĐỐI CHUẨN
Đánh đổi giữa Tỷ lệ nén và Chất lượng tái tạo (M = 51, 77, 128)
THÔNG ĐIỆP CHÍNH: CNN 1D hiệu quả hơn OMP-DCT ở M=51 và M=77; tại M=128, OMP-DCT đạt chất lượng tái tạo tốt hơn.
• Cấu hình mục tiêu M=77: CNN 1D đạt PRD 19.73%, giảm tương đối 54.13% sai số so với OMP-DCT (43.01%), đạt Chỉ tiêu 2 (≥ 10%).
• So sánh tại các mức M: M=51 (OMP 69.41% vs CNN 22.02%); M=128 (OMP 4.25% vs CNN 19.78% - OMP tốt hơn khi số phép đo dồi dào).
• Khảo sát mở rộng: ResLinCNN_Lite đạt sai số rất thấp nhờ kết hợp tuyến tính toàn cục; trình bày như một hướng tham khảo.

## Slide 15
SLIDE 15 | KẾT QUẢ ĐỐI CHUẨN
Phân hóa chất lượng tái tạo trên 15 đối tượng (M = 77)
THÔNG ĐIỆP CHÍNH: CNN 1D cải thiện chất lượng nhất quán trên 15 đối tượng, với mức giảm sai số PRD trung bình 54.13%.
• Tính đồng nhất: CNN 1D cải thiện chất lượng trên toàn bộ 15/15 đối tượng so với giải thuật truyền thống OMP-DCT.
• Phân bố sai số CNN: PRD thấp nhất ở S1 (16.96%), cao nhất ở S5 (21.97%), trung bình 19.73% (±1.64%).
• Mức giảm sai số tương đối: Giảm nhiều nhất ở S9 (60.94%), ít nhất ở S6 (47.03%), luôn vượt xa mức 10%.
• Phản ánh thực tế: Mức độ phân hóa tương ứng với cường độ vận động và biến thiên trương lực mạch cá nhân.

## Slide 16
SLIDE 16 | PHÂN TÍCH DẠNG SÓNG
Phân tích dạng sóng tái tạo theo 4 phân vị sai số (M = 77)
THÔNG ĐIỆP CHÍNH: Đánh giá theo 4 phân vị sai số (p25, p50, p75, p99) phản ánh trung thực khả năng tái tạo hình thái xung.
• Đánh giá trung thực: Trích xuất các cửa sổ ở p25, p50, p75 và p99 để tránh chỉ lựa chọn các ví dụ đẹp.
• Phân vị trung bình (p25, p50): CNN 1D bảo toàn tốt nhịp sóng và vị trí đỉnh tâm thu, khắc phục lỗi bậc thang của OMP.
• Trường hợp sai số rất cao (p99): Khi tín hiệu thô bị biến dạng nặng do chuyển động mạnh, cả hai mô hình đều tăng sai số cục bộ.

## Slide 17
SLIDE 17 | PHÂN TÍCH ĐỐI CHUẨN
Phân tích đối chuẩn Linear Decoder
THÔNG ĐIỆP CHÍNH: Linear Decoder đạt PRD 2.49%, gợi ý rằng M=77 có thể đã đủ lớn so với số bậc tự do hiệu dụng của tín hiệu sau lọc.
• Baseline bổ sung: Mô hình Linear(77, 256) tối ưu bằng Adam đạt PRD = 2.49% ±0.52%, RMSE = 0.0198, SNRrec = 32.88 dB.
• Giả thuyết bậc tự do: Dải thông 7.5 Hz trong cửa sổ 4.0s có số bậc tự do hiệu dụng ước lượng ~ 61 chiều.
• Ý nghĩa lý thuyết: M=77 > 61 hỗ trợ giả thuyết rằng số phép đo đã đủ lớn cho một phép nghịch đảo tuyến tính hiệu quả.
• Cảnh báo học máy: Mô hình tuyến tính toàn cục có thể nhạy cảm trước biến động ngoài phân phối (OOD).

## Slide 18
SLIDE 18 | HIỆU NĂNG SUY LUẬN
Đánh giá Độ trễ giải mã đơn luồng trên CPU Gateway
THÔNG ĐIỆP CHÍNH: CNN 1D duy trì độ trễ ổn định ~0.23 ms trên CPU và vượt trội OMP-DCT ở các cấu hình nén chất lượng cao.
• Môi trường chuẩn hóa: Đo kiểm đơn luồng trên CPU máy thu biên với kích thước lô batch = 1 theo luồng thời gian thực.
• Độ trễ CNN 1D: Trong ba cấu hình M khảo sát, CNN duy trì độ trễ p50 ổn định quanh 0.22–0.23 ms (p95 ≤ 0.36 ms).
• So sánh tốc độ: Tại M=77, CNN nhanh hơn OMP 1.52x; M=128 nhanh hơn 6.88x; tại M=51, OMP nhanh hơn CNN 1.28x.
• Đáp ứng thời gian thực: Cả hai bộ giải mã đều có độ trễ < 2 ms, nhỏ hơn rất nhiều so với chu kỳ cửa sổ 2,000 ms.

## Slide 19
SLIDE 19 | KIỂM CHỨNG NHÚNG HIL
Kiểm chứng phần cứng trong vòng lặp (HIL) trên ESP32-S3
THÔNG ĐIỆP CHÍNH: Thực nghiệm HIL xác nhận pipeline nén cảm nhận hoạt động ổn định trên vi điều khiển ESP32-S3.
• Tính khả thi thực nghiệm: Thực nghiệm HIL cho thấy giải pháp có tính khả thi trên ESP32-S3 trong cấu hình khảo sát.
• Thời gian mã hóa nhúng: Trung vị p50 = 1.021 ms (p95 = 1.022 ms) tại M = 77, đáp ứng Chỉ tiêu 3 (< 50 ms).
• Tiêu thụ RAM: Bộ nhớ RAM đỉnh tiêu thụ thêm chỉ 3,976 bytes (≈ 3.88 KiB), đáp ứng Chỉ tiêu 4 (< 32 KiB).
• Độ chính xác số học: Vector q_int16 đạt sai số trong giới hạn ±1 LSB (`WITHIN_1_LSB`); mã CRC-32 đạt `PASS`.
• An toàn gói tin: Trạm thu vượt qua 7/7 kịch bản Fault Injection (Config ID, Version, Flags, Delta, NaN/Inf, Length, CRC).

## Slide 20
SLIDE 20 | TỔNG KẾT
Kết luận và Hướng phát triển của Đề tài
THÔNG ĐIỆP CHÍNH: Đề tài đã hoàn thành chu trình nén cảm nhận biên toàn trình, đối chuẩn trung thực các chỉ tiêu kỹ thuật.
KẾT LUẬN CỐT LÕI (4 ĐÓNG GÓP CHÍNH)
1. Nén cảm nhận khả thi trên ESP32-S3: Mã hóa chỉ mất 1.021 ms, RAM peak 3.88 KiB, Flash 8 KiB.
2. Ưu thế CNN 1D tại M=77: Giảm tương đối 54.13% PRD so với OMP-DCT, độ trễ p50 ~ 0.23 ms trên CPU.
3. Baseline Linear quan trọng: Đạt PRD 2.49%, gợi ý vai trò của số bậc tự do hiệu dụng (~61 chiều).
4. Kiểm chứng HIL tin cậy: q_int16 đạt WITHIN_1_LSB, CRC-32 PASS và 7/7 Fault Injection PASS.
• Khảo sát mở rộng: ResLinCNN_Lite cho thấy tiềm năng nghiên cứu tiếp của kiến trúc residual.
ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU & HƯỚNG PHÁT TRIỂN
• Chỉ tiêu 1 (PRD ≤ 15%): CHƯA ĐẠT (19.73% do dữ liệu sinh hoạt thực tế có nhiễu vận động mạnh).
• Chỉ tiêu 2 (Giảm PRD ≥ 10%): ĐẠT (đạt mức giảm 54.13%).
• Chỉ tiêu 3 (Time ≤ 50 ms): ĐẠT (đạt 1.021 ms trên ESP32).
• Chỉ tiêu 4 (RAM ≤ 32 KiB): ĐẠT (đạt 3.88 KiB trên ESP32).
→ 3/4 chỉ tiêu kỹ thuật đề tài đạt yêu cầu.
• Hướng 1: Đo kiểm công suất tiêu thụ thực tế bằng máy đo dòng.
• Hướng 2: Lượng tử hóa TinyML INT8 cho bộ giải mã trên vi điều khiển.